技术要求

# 功能要求

## 白度仪用于测量原材料粉料的分散程度和混合均匀度，通过分析被测对象的色差，用于分析粉料的分散性能，对分析锂电池正负极粉料的分散程度、混料结果具有重要参考意义。

| 名称 | 色彩色差计 |
| --- | --- |
| 照明系统 | 大区域漫射照明/垂直测量接收探头或同性能元器件 |
| 传感器 | 硅光敏元件或同性能元器件 |
| 显示范围 | Y:0.01～160.00% (反射率) |
| 光源 | 脉冲氙灯或同性能元器件 |
| 测量时间 | ≤2秒 |
| 最少测量间隔 | ≤4秒 |
| 测量/照明区域 | ≤Ф10mm/ ф12mm |
| 重复性 | 标准偏差ΔE*ab 0.07以内 |
| 器间差 | 标准偏差ΔE*ab:0.6以内 |
| 光源 | C，D65同性能元器件 |
| 显示 | 色度值，色差值，合格/警告/不合格模式 |
| 容差判断 | 色差公差（矩形和椭圆形容差） |
| 色空间/色度值 | 包含XYZ，Y x y， L*a*b*， Hunter Lab， L*C*h， |
| 语言 | 操作按键：英语或中文 液晶显示屏幕：英语或中文 |
| 内存 | ≥500次测量结果 |
| 标准色 | 100 |
| 显示 | 液晶显示器同性能元器件 |
| 端口 | RS-232C电缆 |

# 安全及标准化技术要求

- 设备的安全防护装置应齐全可靠。设备所配备防护装置、管道应按国家或行业有关标准设计、制作，并涂刷安全警示色。设备旋转部位应配有防护罩，设备的危险部位应有明显的安全警示标志；

- 设备所有外露可导电部分均应可靠接地，设备控制柜电源端预留统一接地端子。设备控制电源一律采用DC24V或符合生产国标准的安全电压。设备局部照明（如具备）必须采用36V、24V或其它符合生产国标准的安全电压；

- 控制柜、控制箱、操作箱、接线盒等电气部件防护等级应达到国家相关标准要求，柜门、箱门密封严密锁闭良好，使用专用钥匙开启，所有进出线口应使用电缆密封管防护；

- 设备的电气部分应接线规范，电气柜内相线颜色正确、标识清晰。中性线必须选用蓝色，保护接地线必须选用黄绿双色线；

- 设备主体颜色为：Pantone 暖灰1C；

- 与模组接触的工装具备绝缘能力；

- 模组移动所涉及的平台需绝缘处理；

- 各总气源需配压力传感器，带压力报警功能；